附件1

采购设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 主要配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气相色谱仪--氢火焰离子化检测器+电子捕获检测器 | 1 | 配备氢火焰离子化检测器、电子捕获检测器，应包括主机、自动进样器（样品位数≥150位）、仪器控制及数据处理系统 |
| 2 | 顶空-气相色谱仪--氢火焰离子化检测器+电子捕获检测器 | 2 | 配备顶空进样器＋氢火焰离子化检测器和电子捕获检测器，应包括主机、自动进样器、仪器控制及数据处理系统 |
| 3 | 高效液相色谱仪--二极管阵列/荧光检测器+柱后衍生 | 2 | 二极管阵列、荧光检测器、四元高压梯度泵、自动进样器（样品位数≥95位）、柱温箱（温度范围不低于室温～65.0℃范围）、柱后衍生系统，控制和数据处理软件 |
| 4 | 高效液相色谱仪--二极管阵列/示差检测器 | 1 | 二极管阵列、示差折光检测器、四元高压梯度泵、自动进样器、柱温箱，控制和数据处理软件 |
| 5 | 双通道离子色谱-电导检测器+安培检测器 | 2 | 双通道离子色谱仪、电导检测器、自动进样器（样品位数≥90位）、淋洗液发生器、阴离子套件、安培检测器、银电极和流通池/氰化物检测、金电极和流通池/糖检测套件、高压梯度泵、自动在线配制标准曲线模块、自动在线过滤样品模块 |
| 6 | 液相色谱串联质谱仪 | 2 | 包含自动进样器（样品位数≥100位）、色谱主机、ESI、APCI离子源，三级四极杆质谱、软件及控制系统等 |
| 7 | 火焰/石墨炉原子吸收光谱仪 | 2 | 光源系统、火焰/石墨炉原子化系统、光学系统、检测系统、数据处理与控制系统、石墨炉自动进样器（样品位数≥80位） |
| 8 | 分子荧光光谱仪 | 1 | 激发系统、样品系统、发射系统、检测系统、数据处理与控制系统 |
| 9 | 原子荧光光谱仪 | 1 | 氢化物 / 冷蒸气发生系统、激发系统、原子化系统、检测系统、数据处理与控制系统 |
| 10 | 紫外分光光度计 | 2 | 1.双光束 2.波长范围：190～1100nm 3.全波段波长准确性：±0.3nm |
| 11 | 多通道全自动凯氏定氮仪（20位以上进样器） | 1 | 具有定量自动稀释、加碱、延时蒸馏，自动加接收液、蒸馏、内置自动滴定、消化管排空和记录滴定结果的功能，消化批处理能力：≥20个/批，自动进样器不少于20位 |
| 12 | 液体电导率检测仪 | 1 | 测量范围：0.00μS/cm～199mS/cm，分辨率：0.01μS/cm～0.1mS/cm；精度：±0.5%量程 |
| 13 | pH值测定仪 | 2 | 精度±0.01pH、pH测量范围:不小于－2.00～20.00 |
| 14 | 全自动电位滴定仪 | 1 | 滴定管驱动器：6个，规格5、10、25mL，自动进样器：≥16位，包含非水pH复合电极、氧化还原复合电极、pH复合电极 |
| 15 | 散射式浑浊度仪 | 1 | 测量范围：（超量程可稀释） 0～4000 NTU，（浊度L：0～100 NTU、浊度M：100～400 NTU、浊度H：400～4000 NTU） |
| 16 | 霉菌培养箱 | 1 | 1. 温度：0～70℃（±0.1℃） 2.内腔304不锈钢，外腔430压花不锈钢，无涂层。 3.温度调节精度：±0.2℃，温度分布精度：±2.5℃。 4.容量：≥300L。 |
| 17 | 智能恒温恒湿培养箱 | 1 | 1.温度范围：0～60℃（±0.5℃） 2.湿度范围：30%～95%RH（±3%RH），带湿度传感器校准口 3.容量≥250L |
| 18 | 十万分之一天平 | 4 | 精度0.00001g、最大量程≥60g（0.01mg）/≥220g （0.1mg） |
| 19 | 酶标仪（连续波长） | 1 | 1.波长范围：200–1000nm 2.分光系统：四光栅光路及滤光片光路，激发和发射分别为双光栅 3.读板时间≤10秒 |
| 20 | 万分之一天平 | 1 | 精度0.0001g、最大量程220g, 可读性0.1mg |
| 21 | 凝胶净化色谱仪 | 1 | 模块化结构设计，全自动化完成样品进样、分离净化、目标组分收集等系列操作、数据采集，数据保存和管理等操作。包含输液泵、可调波长紫外检测器、凝胶净化柱、液体管理系统、自动液体进样和收集器、≥10位定量浓缩系统及工作站 |
| 22 | 全自动固相萃取仪 | 1 | 自动完成样品的活化、上样、淋洗、洗脱步骤，兼容1ml、3ml、6ml固相萃取柱，且样品位不低于48位 |
| 23 | 冷冻离心机 | 1 | 最高转速不小于16000rpm；温度范围：-20～40℃，配5、15、50ml转子 |
| 24 | 超声波提取器 | 2 | 不锈钢内槽，可定时可实时显示温度，室温～80℃ ；容量≥90L |
| 25 | 氮吹仪 | 2 | 氮吹浓缩20ml样品时样品位数不低于40位，氮吹针可设置液面追随功能，同时可自动/手动调整氮吹针高度，预留终点定容接口，可实现终点定容功能 |
| 26 | 旋转蒸发仪 | 1 | 旋转速度：20～180rpm； 水浴温度范围：20～180℃ |
| 27 | 纯水/超纯水处理系统 | 1 | 水质符合GB6682-2008和GB33087-2016的要求，产水量≥20L/H，同时产I级超高纯水及II级（或Ⅲ级）纯水 |
| 28 | 冰柜 | 1 | 温度设定范围：-20℃～-10℃，立式，容积≥1000L |