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	二
	1
	核磁共振校准装置
	套
	1
	1.符合JJF2151-2024《医用磁共振成像系统校准规范》的建标要求。
2.全身SAR测量系统
（1）需设置触摸屏，可无线传输，抗磁场干扰，数据稳定可靠，实时显示温度和曲线；（2）光纤测温系统：测温范围：0-65℃，校准范围：15-45℃，精度：±0.1℃；温度分辨率：0.01℃；（3）模体最大外径360mm±1mm；（4）模体高度210mm±1mm；（5）模体呈环形，配固定支架；（6）模体内空腔外径350mm±1mm；（7）模体内空腔内径235mm±1mm；（8）模体壁厚5mm；（9）模体内空腔有效体积≤10.568L；（10）模体空重≤2.95kg；（11）模体顶部：预留光纤温度探头安装位置；（12）模体顶部温度探头测试孔≥1个，直径10mm（配M10螺纹密封盖）；（13）模体侧面：预留进出溶液接口安装位置；（14）模体侧面离底15mm处开孔直径13.2mm（配NPT1/4螺纹密封盖、NPT1/4双封闭快插接头）；（15）模体侧面离底345mm处开孔直径13.2mm（配NPT1/4螺纹密封盖、NPT1/4双封闭快插接头）；（16）模体配辅助加热、灌注溶液装置。
3.高斯计
（1）触摸屏≥5寸，自动/手动量程，数据存储（自动/手动），矢量叠加测量值和磁场角度测试值。
（2）量程范围：0.1μT～50T：a)0.1μT～30mT，分辨力：0.0001mT；b)30mT～300mT，分辨力：0.001mT;c)300mT～3000mT，分辨力：0.01mT;d)3000mT～50000mT，分辨力：0.1mT
（3）最大允许误差：（0～3T）:±1mT；（3T～5T）：读数的±0.20%±0.005%档位量程；（5T～50T）读数的±0.50%±0.005%档位量程；
（4）三轴正交度误差：<0.1；
（5）磁场感应区：（0.05～0.1）mm²
（6）测试维度：三维（X,Y,Z）
（7）测量方式：Auto（自动切换量程）
（8）具有USB和BNC接口
4.核磁共振性能检测模体
(1)模体均由聚甲基丙烯酸甲脂材料制作而成，为10cm的立方体测试插件，包含柱形模体和球形模体。
（2）包含图像均匀性检测模块、几何畸变检测模块、空间分辨力检测模块、低对比度分辨力检测模块和层厚检测模块。
（3）可检测图像均匀性、信噪比、层厚、空间分辨力、低对比度分辨力、几何线性等。
（4）几何畸变检测模块：两孔连线距离分别为8cm、10cm、12cm，最大允许误差为±0.5mm。
（5）空间分辨力检测模块：空间分辨力范围1Lp/cm～11Lp/cm的检测；在[1Lp/cm，5Lp/cm]区间内，线对组线条宽度相对最大允许误差为±5%，线条中心距相对最大允许误差为±10%；在[5Lp/cm，11Lp/cm]区间内，线对组线条宽度的相对最大允许误差为±10%，线条中心距的相对最大允许误差为±20%。（6）低对比度分辨力检测模块：a）低对比度层的三种孔径：4mm；6mm；10mm；b）每组孔深：0.5mm；0.75mm；1.0mm；2.0mm。（7）层厚检测模块：倾斜板角度14°，最大允许误差为±3%。（8）数据处理系统（内含专用核磁共振图像分析软件）
5.配置清单包括但不限于：全身SAR测量系统主机1台、光纤探头3个，SAR模体1套、模体组件1套，球模1个，柱模1个，特斯拉计1套，说明书1套，专用包装箱1套。
6.提供相关的技术支持及上门培训服务，同时保证采购单位两名以上人员到已建项目法定计量检定机构培训并取得校准能力合格证。

	
	2
	肺功能仪校准装置
	套
	1
	1.肺功能仪校准装置主机
1.1、满足JJF1213—2008《肺功能仪校准规范》的建标要求；
1.2、提供YY/T1438-2016《麻醉和呼吸设备评价自主呼吸者肺功能的呼气峰值流量计》要求的A、B波波形各不少于9条，VC、MVV、MV、ATS推荐波形FVC24条和PEF26条，测试数据和波形同步显示，可扩展特殊波形定制；
1.3 采用一体化设计，配置定向可锁滚轮，自带IPS宽视角彩色触摸屏、嵌入式分析软件，测量数据直接读取，全中文操作界面；
1.4、体积测量范围：（0～10）L，体积误差：最大允许误差±0.5%（≥2L）±10mL（＜2L）；
1.5、体积稳定性：10L±10mL；
1.6、呼气峰值流量范围：（0～20）L/s，最大允许误差：±2%；
1.7、A波：可以在120ms内产生17L/s的呼气峰值流量，RT为120ms～140ms，DT为100ms～120ms；
1.8、B波：可以在36ms内产生17L/s的呼气峰值流量，RT为24ms～36ms，DT为12ms～18ms；
1.9 具有PEFM气流阻力和肺量计气流阻抗测量功能、双TF卡升级功能；
2 心肺复苏机检测模块（需适配原有气流分析仪使用）
2.1 潮气量：（0～10）L，最大允许误差：±3%或±10mL；
2.2 压力：（-18～18）kPa，最大允许误差：±0.1kPa；
2.3 呼吸频率：（1～150）次/分，最大允许误差：±3%；
2.4测距测量范围：（0～70）mm，最大允许误差：±0.5mm；
3.配置清单包括但不限于：肺功能仪校准装置主机1台，标准气体（20%、50%、80%量程点的氧气、其余为氮气）1套，心肺复苏机检测模块1套，专用包装箱1个。
4.提供相关的技术支持及上门培训服务，同时保证采购单位两名以上人员到已建项目法定计量检定机构培训并取得校准能力合格证。

	
	3
	X.γ射线骨密度仪检定装置
	套
	1
	1.符合JJG1050-2009《X、γ射线骨密度仪》检定规程的建标要求。
2.四肢体模：
（1）横径BW（cm）：0.800±0.005，1.071±0.005，1.316±0.005，1.608±0.005；
（2）骨长度（cm）：2.4，2.4，2.4，2.4；
（3）骨矿含量BMC（g/cm）：0.330±0.002，0.770±0.002，1.320±0.002，2.110±0.002；
3.腰椎体模：
（1）正投影面积（cm2）：11.4，11.4，11.4；
（2）骨矿含量BMC（g/cm）：5.7，11.4，17.1；
（3）骨密度BMD（g/cm2）：0.500±0.002，1.000±0.002，1.500±0.002；
4.X、γ射线辐射检测仪：能量响应30keV～1.25MeV，不应超过30%，固有误差不超过±30%；
5.配置清单包括但不限于：四肢体模1套，腰椎体模1套，X、γ射线辐射检测仪1套，专用包装箱1套。
6.提供相关的技术支持及上门培训服务，同时保证采购单位两名以上人员到已建项目法定计量检定机构培训并取得校准能力合格证。

	
	4
	数字脑电图仪检定装置
	套
	1
	1.符合JJG1043-2008《脑电图机》、JJG954-2019《数字脑电图仪》、JJG749-2007《心、脑电图机检定仪》要求。
2.彩色液晶触摸屏。
3.内置不小于6500mAh容量锂电池。
4.信号幅度（峰峰值）范围：8μV～30V，最大允许误差：8μV～50μV，±5%；50μV～80μV，±1%；80μV～30V，±0.5%
5.方波周期范围：2ms～50s，最大允许误差：±0.03%。
6.正弦波：
频率范围：20mHz～1000Hz，最大允许误差：±0.03%
失真度：500Hz以下＜1%；500Hz以上＜2%。
7.三角波周期范围：2ms～50s，最大允许误差：±0.1%
8.微分信号频率1Hz，最大允许误差：±0.1%。
9.标准心率信号1（三角脉冲波，正负2种极性）心率范围：（10～500）次/分钟，最大允许误差：±0.1%
10.标准心率信号2（仿真ECG、HR仿真型信号、模拟窦性心率）心率范围：（20～300）次/分钟，最大允许误差：±0.1%。
11.起搏信号（正弦波与方波脉冲迭加信号）。
方波脉冲幅度：2mV、20mV和200mV，最大允许误差：±0.5%。
方波脉冲频率误差：±0.2%。
12.极化电压幅度范围：±300mV，最大允许误差：±1%。
13.共模电压
幅度范围：（9-11）V（有效值），最大允许误差：±5%
频率范围：（50-120）Hz，输入阻抗：＞300MΩ。
14.内置脑电用平衡衰减器：衰减比：1000:1，最大允许误差：±0.5%。
15.模拟皮肤阻抗：51kΩ电阻与47nF电容并联；最大允许误差：电阻±2%，电容±10%
16.输入阻抗串接阻抗：620kΩ电阻与4.7nF电容并联，电阻±2%，电容±10%
17.输入电流串接电阻：10kΩ电阻，电阻最大允许误差：±2%。
18.配置清单包括但不限于：数字脑电图仪检定仪主机1台，说明书1套，专用包装箱1个。
19.提供相关的技术支持及上门培训服务，同时保证采购单位两名以上人员到已建项目法定计量检定机构培训并取得校准能力合格证。

	
	5
	眼压计检定装置
	套
	1
	1.符合JJG1143-2017《非接触式眼压计检定规程》的建标要求；
2.前表面曲率半径：7.8mm；
3.压力范围：（0.9～7.0）kPa连续可调；
4.示值稳定性：±0.20kPa；
5.提供模拟眼压，具有人眼角膜的部分仿生特性；
6.配置清单包括但不限于：非接触式标准压力模拟人眼主机1台，连接板1个，三脚架1个。
7.提供相关的技术支持及上门培训服务，同时保证采购单位两名以上人员到已建项目法定计量检定机构培训并取得校准能力合格证。

	质保期：以上货物提供3年质保，整套设备在质保期内出现周期检定不合格或不符合要求的情况，提供免费换货服务。





